三维荧光/紫外吸收光谱仪

仪器名称：	三维荧光/紫外吸收光谱仪；仪器厂家、型号：HORIBA Aqualog-UV-800；仪器价格：55.92万元

主要用途：

1. 主要用于水中有机物分析

2. 本仪器广泛应用于有水处理、环境研究领域。

操作步骤

1.打开电源开关。

2.点击Spectra，选中Absorbance，点击Next，弹出参数设置对话框。点击左侧“系统配置“，设定系统配置，无误后退出

3.设置好参数后，点击“Run”运行后，弹出对话框，提示放入空白。

4.测量完样品后，提示放入样品。

5.测量完成后，点击Cancel，进入测量结果图，双击图谱，可以进一步编辑。

6.三维荧光和吸水

  - 选中3D 中的“EEM 3D CCD+ Aborbance”，参数设置对话框。

  - 点击“Run”运行后，在“Waterfall plot”下首先扣除瑞利，再进行内滤校正。最后进行归一化处理。

  - 瑞利扣除：选择扣除1 级和2 级瑞利，设置值为狭缝之和的2 倍（20nm）。处理后的sheet 会有RM（瑞利扣除），IFE（内滤校正）和NRM（归一化）的标识。得到的cotour plot 等高图，可以双击进行编辑。

  - 双击后对话框中选择“Level”,调整光谱图，使其更美观;另外选择合适的积分时间使得S1c/R1c的值在3000到15000之间，得到最佳的EEM信号。

  - 点击，将三维荧光图转换为二维图谱。在三维图谱中拖动红色方框，选择要转换的区域范围。横向为激发谱，纵向为发射谱。

  - Graph：RM_IFE”。

7.保存OPJ格式：点击“File”“Save Project”；输出其它格式：点击“File”“Export”“ASCII”。