傅立叶变换红外光谱仪

仪器名称：	傅立叶变换红外光谱仪（IR）；仪器厂家、型号：	日本岛津IRTracer-100；仪器价格：28.5万元

主要用途：

主要应用于化合物的成分分析和结构分析；在化学化工、物理、能源、材料、环境、地质、生物、医学、药物、农业、食品、法庭鉴定和工业过程控制等方面的分析测定中都有十分广泛的应用。

操作步骤

一、运行环境

- 室内湿度要小于50%，若高于不能开机。

- 室温控制在25℃左右。

- 若主机除湿指示灯不显示橙色，不能开机。

二、开机

- 安装好溴化钾窗片，打开主机电源，再打开电脑。

- 双击桌面上“Labsolutions”软件，然后选择光谱扫描，进入光谱工作站。

- “仪器”选项的下拉菜单中，选“仪器初始化”，进行仪器的初始化，初始化完成后，右边的各指标前面均为绿色。

三、样品分析

- 首先空白溴化钾背景扫描，扫描完成后装上样品。

- 在文件名处，更改文件名和文件保存路径。

3、进行样品扫描。

四、数据导出

1、“文件”下拉菜单中选择“另存为”，可以导出“txt”文档。

五、关机

- 关闭软件，关闭计算机，关闭主机。

- 卸下溴化钾窗片，装好放入干燥器内。