全自动比表面和孔径分布分析仪

仪器名称：	全自动比表面和孔径分布分析仪（BET）；仪器厂家、型号：	美国康塔 Autosorb-iQ	；仪器价格：54.8万元

主要用途：

- 用于多孔材料、固体颗粒、超细分体的孔径分布和孔容分析及比表面积测量。

- 可为石油化工、催化材料、纳米材料、吸附树酯等功能材料的应用提供基础数据。

操作步骤

- 开启He钢瓶与测试气体钢瓶（如N2）的主阀，确认气瓶总压力不低于5 MPa。将减压阀压力表指针调至0.08Mpa。

- 开启仪器电源（同时扳上两个并排的开关，在仪器右侧），等待约两分钟时间，确认仪器内部自检结束(阀切换的声音停止)，放置杜瓦瓶的电梯降至最低处。

- 开启计算机。进入ASiQWin软件，点击connect完成与仪器的连接。

- 样品先要进行脱气，脱气完后，将样品管从脱气站取下，称重，安装样品在分析站上。

- N2，77K的吸附测试需要安装P0管。对于实现测试温度的液体为液氮、液氩和水（包括冰水混合物）时，需要安装对应的探头（RTD）。

- 向杜瓦瓶中加入液氮，并放置在分析站下方的电梯上，设置吸附参数。

- 开始测试。点击Start Analysis开始测试，在出现的菜单中输入样品ID、脱气后的总质量、样品描述、脱气条件。点击OK。

- 如果需要中途中止测试，则在Status中在相应St位置处点击右键，在弹出菜单中选择Abort。

- 仪器超过一周没有样品分析时需要关机。

- 关机时先断开软件与仪器的连接，再关闭仪器电源（右侧两个开关同时扳下来）。关闭钢瓶总阀门，退出软件并关闭电脑电源。

- 需要特别注意：如仪器关机时间超过一个月，则至少每隔一个月需要开机并保持仪器运转至少24小时。