毛细管电泳系统

仪器名称：毛细管电泳系统	；仪器厂家、型号：	美国贝克曼库尔特公司 P/ACE TM MDQ；仪器价格：51.6万元

主要用途：

- 广泛用于无机离子、药物、生物、环境分析以及氨基酸、蛋白质、DNA分离分析。

- 对映异构体的手性分子分离，中药成分鉴定及杂质测定等。

操作步骤

- 打开毛细管电泳系统电源开关。

- 打开电脑，双击32Karat软件，双击PDA Detector。

- 点击Control下拉菜单，选择Direct Control View，打开直接控制窗口。

- 准备甲醇（色谱纯）、重蒸水、0.1mol/L HCl、1mol/L NaOH，运行缓冲溶液和样品溶液，并将其按顺序放入仪器左边样品盘中，如放在A1、A2、A3、A4、A5、A6；右边样品盘按顺序放入空瓶和缓冲液，如放在A1、A2。

- 点击压力对话框Pressure,设置Pressure：20Psi；Duration：2min；Direction：正向或反向；tray：分别选择左边A1（甲醇），右边A1（空瓶），点击OK；开始冲洗毛细管；再依次用A3（HCl）、A2（重蒸水）、A4（NaOH）、A2（重蒸水），A5（运行缓冲液）各冲洗2min。

- 建立分析方法：

  - 选择File Method New，将方法命名为“untitled.met”，在方法菜单选择“Method Instrument Setup”。

  - 点击“PDA Detector Initial Conditons”，选择“Acquisition enabled”；Scan range：190~600nm；并在channel1，channel2，channel3分别选中“Acquisition enabled”，“Reference channel”，“Wavelength”，“Band width”。

  - 点击“Time Program”，建立分析程序。

- 选择“Control/Single Run”，打开对话框，选择“Data File”并命名，然后点击“Start”，进行分离。

- 分离结束后，点击压力对话框Pressure，设置Pressure：20Psi；Duration：2min；Direction：正向或反向；tray：左边分别选择A2（重蒸水），A4（NaOH），A2（重蒸水），A1（甲醇），右边A1（空瓶），点击OK，开始冲洗毛细管。

- 在控制窗口中点击“load”，放下tray盘，退出工作站，关主机，关计算机。